

INSTYTUT DENDROLOGII

 POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5,

 tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166;

 www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl

**OGŁOSZENIE**

**O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI**

**(zaproszenie do składania ofert)**

o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju – art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,

z późn. zm.).

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Modernizacja stanowiska do hodowli in vitro oraz komór klimatycznych.

**Zadanie 1:** Modernizacja stanowiska do hodowli roślin w warunkach in vitro.

**Zadanie 2:** Modernizacja komór klimatycznych polegająca na dostosowaniu do hodowli roślin

 w warunkach eksperymentalnych.

Modernizowane stanowiska oraz komory klimatyczne powinny utrzymywać stałe warunki środowiskowe: wilgotność, temperatura i oświetlenie. Z możliwością monitorowania tych warunków i ich zmiany. Istotne jest, aby temperatura i wilgotność była podobna w całym pomieszczeniu.

Regulacja temperatury: Każda komora powinna być wyposażona w redundantny system czujników monitorujących poziom temperatury. Zakres temperaturowy: min. -5 do +30 st C lub zależnie od możliwości sprzętowych zainstalowanych urządzeń.

Regulacja wilgotności: Komory powinny mieć zapewniony stały pomiar wilgotności i regulację tego parametru. W miarę możliwości należy wyeliminować zjawisko skraplania. System powinien być redundantny.

Regulacja i parametry oświetlenia: Oświetlenie powinno w możliwie najlepszy sposób pokrywać całe spektrum światła widzialnego, z uwzględnieniem możliwości wykorzystywania określonego zakresu widma. W określonych sekcjach powinna odbywać się płynna regulacja intensywności.

Kontrola parametrów pracy na poszczególnych stanowiskach: należy określić sposób wprowadzania wszystkich parametrów dotyczących warunków klimatycznych i uniemożliwić ich zmiany przez osoby niepowołane. Potwierdzenie wprowadzenia parametrów powinno odbyć się poprzez zdalną informacją do osób niezależnie od miejsca przebywania (poza budynkiem). Powiadomienie GSM na żądanie w razie alarmu lub podłączenie z odbiornikiem – portiernia budynek „A”,

Specyfikacja techniczna sterownika: Urządzenie powinno bazować na otwarto źródłowym systemie operacyjnym. Do urządzenia należy stworzyć program w wersji tekstowej. Po zakończeniu prac należy stworzyć dokumentację repozytorium kodu.

Tryb pracy: Wstępnie przewiduje się następujące tryby pracy sterownika:

a) Tryb stałej temperatury

b) Tryb innej temperatury na dzień i noc

c) Tryb temperatury z płynnym (z dokładnością godzinową) przejściem od minimalnej w nocy do maksymalnej w dzień.

d) Pełną regulację temperatury z dokładnością do godziny

e) Regulacja temperatury w oparciu o dane z serwisu pogodowego

Bezpieczeństwo: Urządzenia wykorzystane na stanowisku oraz wewnątrz komór powinny być zasilane napięciem nie większym niż 24 V DC i posiadać odpowiedni stopień ochrony dla warunków dużej wilgotności. Należy również wykonać prace (w miarę możliwości technicznych) związane z zabezpieczeniem aktualnej instalacji do odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Źródło zasilania powinno posiadać zabezpieczenie antyzwarciowe, antyprzepięciowe oraz zabezpieczające przed przegrzaniem.

Istnieje możliwość dalszej rozbudowy o dodatkowe gniazdo elektryczne w komorach klimatycznych w budynku „B”. Ponadto, w komorach w budynku „B” dodatkowe panele świetlne znajdować się będą pod półkami. W związku z tym należy uwzględnić obecność wody podczas podlewania półki powyżej.

Dokumentacja: Cały projekt powinien zakończyć się pełną dokumentacją w postaci opisów, schematów połączeń i oprogramowania z opisem funkcji.

Po wykonaniu wszelkich prac dla Zadania 1 i Zadania 2 Zamawiający przewiduje możliwość dalszej rozbudowy w późniejszym terminie o dodatkowe funkcjonalności. Dlatego sterownik powinien posiadać możliwość rozbudowy o następujące funkcjonalności

1. rejestracja warunków otoczenia na powietrzu,
2. możliwość dołączenia kolejnych czujników,
3. możliwość regulacji oświetlenia w sposób automatyczny o określonej godzinie. Parametry oświetlenia:
* przyciemnianie/rozjaśnianie
* migotanie o zadanej częstotliwości
* zadanie jasności z uwzględnieniem natężenia oświetlenia na podstawie dodatkowych czujników.
1. monitoring zdalny za pomocą analizy obrazu również w podczerwieni z możliwością wykonywania i zapisu zdjęć z datą i godziną,
2. niezależna regulacja określonych długości fali,
3. rejestracja parametrów w komorach w formacie tekstowym.

**Zadanie 3:** Modernizacja trzech układów chłodniczych wraz z materiałem i urządzeniami.

**3.1 Modernizacja układu chłodniczego w budynku „A”:**

* Modernizacja automatyki wraz z zabezpieczeniami prądowymi w nowej rozdzielni elektrycznej (dobór oraz montaż nowych zabezpieczeń sprężarki, went. parownika, grzałek rozmrażania), stycznikami pracy (sprężarka, grzałki), montaż sterownika wraz
z wymianą czujników temperatury,
* Wyzwalanie pracy klimatyzatora sygnałem zewnętrznym,
* Wymiana przewodów elektrycznych od wentylatorów parownika,
* Modernizacja odpływu skroplin.

**3.2 Modernizacja układu chłodniczego nr 1 w budynku „B”:**

* Modernizacja automatyki wraz z zabezpieczeniami prądowymi w nowej rozdzielni elektrycznej (dobór oraz montaż nowych zabezpieczeń sprężarki, went. parownika, grzałek rozmrażania), stycznikami pracy (sprężarka, grzałki),
* Montaż sterownika wraz z wymianą czujników temperatury,
* Wyzwalanie pracy klimatyzatora sygnałem zewnętrznym,
* Modernizacja odpływu skroplin.

**3.3 Modernizacja układu chłodniczego nr 2 w budynku „B”:**

* Wymiana chłodnicy o strumieniu powietrza do 1500m3/h,
* Wymiana sprężarki wraz z armaturą chłodniczą (zawór rozprężny, dysza, filtr odwadniacz),
* Montaż regulatora obrotów wentylatorów skraplacza,
* Modernizacja automatyki wraz z zabezpieczeniami prądowymi w nowej rozdzielni elektrycznej (dobór oraz montaż nowych zabezpieczeń sprężarki, went. parownika, grzałek rozmrażania), stycznikami pracy (sprężarka, grzałki), montaż sterownika wraz
z wymianą czujników temperatury,
* Wyzwalanie pracy klimatyzatora sygnałem zewnętrznym,
* Modernizacja odpływu skroplin.
* Termin związania oferty – 14 dni.
* Dopuszcza się składanie ofert częściowych w dwóch wariantach w następującym podziale:
* Wspólna oferta dla Zadania 1 i Zadania 2,
* Oferta dla Zadania 3.

W przypadku składania ofert częściowych wymagana jest uzyskanie pełnej kompatybilności między Zadaniami 1, 2 , 3.

* Termin wykonania usługi:
* Zadanie 1, Zadanie 3.1 – II kwartał 2021 r
* Zadanie 2, Zadanie 3.2., Zadanie 3.3 – III kwartał 2021 r.
* Oferty wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1.** powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
* Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia razem z dostawą do siedziby Zamawiającego.
* Zamawiający zastrzega, że podany zakres ilościowy prac jest zakresem szacunkowym, określonym przez Zamawiającego z należytą starannością, na potrzeby porównania ofert. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. W związku
z wysoce skomplikowanym zakresem prac do wykonania Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie 19.05.2021 r. w godzinach 10:00 – 15:00. Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych dr inż. Emilia Pers-Kamczyc, tel. 531042044.
* W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków w postępowaniu Wykonawca wraz
z ofertą dostarczy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** oraz potwierdzenie odbycia wizji lokalnej **załącznik nr 4** .
* Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
* Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru **załącznika nr 2** do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł. netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł. netto).
* Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
* Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta cenowa na modernizację stanowiska do hodowli in vitro oraz komór klimatycznych nr 2021/dla nauki/11” do 24.05.2021 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku „A”, do godz. 14:00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: idadmin@man.poznan.pl.
* Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski, tel.: 796360310; e-mail: idadmin@man.poznan.pl w godzinach
od 730 do 1530.

Kórnik 17.05.2021 r.

Dyrektor Instytutu Dendrologii

Polskiej Akademii Nauk

 prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

Złączniki:

Nr 1 wzór oferty,

Nr 2 wzór umowy,

Nr 3 wzór oświadczenia,

Nr 4 wzór potwierdzenia odbycia wizji lokalnej

Nr 5 klauzula RODO

Zał. nr 1

do ogłoszenia o zamówieniu z 17.05.2021 r.

Formularz oferty

Nazwa oferenta:

Adres:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Przedstawiam swoją ofertę dotyczącą ogłoszenia na wykonanie modernizacji stanowiska do hodowli roślin w warunkach in vitro dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Dla Zadania 1 i 2

**łącznie za kwotę: ……………………. zł netto tj. …………………… zł brutto**

Dla Zadania 3

**łącznie za kwotę: ……………………. zł netto tj. …………………… zł brutto**

Zobowiązuję się do wykonania usługi w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Data:

.………………………….

podpis i pieczęć oferenta

Zał. nr 2

do ogłoszenia o zamówieniu z 17.05.2021 r.

*Wzór*

**Umowa wykonania usługi nr ……/2021**

zawarta w Kórniku dnia …………….2021 roku pomiędzy: Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk mającym siedzibę przy ulicy Parkowej 5, 62-035 Kórnik, reprezentowanym przez ……………………………………………………. zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej w tekście WYKONAWCĄ reprezentowanym przez ………………………………………………….

Wobec wyboru WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO po przeprowadzeniu postępowania
w trybie ……………………….., strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1. **Przedmiot umowy**

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA podejmuje się wykonać usługę:…………………………………………………………………………………… zgodnie
z przedstawioną ofertą z dnia ……………………… r. (zał. nr 1).

§ 2. **Warunki i termin wykonania usługi**

1. Usługa zostanie wykonana w siedzibie WYKONAWCY na materiale dostarczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania usługi nie dłuższy niż zadeklarowany w ofercie (zał. nr 1).
2. Stosownie do postanowienia art. 431 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 3. **Całkowita wartość umowy**

Za wykonanie wszystkich czynności opisanych w § 1 WYKONAWCY przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej wysokości …………………… zł netto, słownie: ………………………….. zł netto, tj. …………………… zł brutto, słownie: ………………………….. zł brutto.

§ 4. **Upoważnieni przedstawiciele**

Strony wyznaczają niniejszym swoich przedstawicieli uprawnionych do podejmowania decyzji w zakresie wyznaczonym przez § 1 tej umowy.

Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO będzie ……………………..

Przedstawicielem WYKONAWCY będzie ………………………..

§ 5. **Warunki płatności**

Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w wystawionej fakturze. Warunkiem zapłaty jest sporządzenie przez strony tej umowy protokołu odbioru usługi opisanej w par. 1 lub jej części zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2).

§ 6. **Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

2.1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) w przypadku nieterminowego wykonania usługi bądź odmowy wykonania zleconych usług w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy. Kary umowne nie będą naliczane, gdy przyczyną nieterminowego wykonania umówionej usługi bądź odmowy wykonania usługi będzie zmiana technologii wykonania zleconych usług, których ZAMAWIAJĄCY nie akceptuje przez WYKONAWCĘ,
a ZAMAWIAJĄCY zostanie uprzedzony o takim fakcie przez WYKONAWCĘ,

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad.

2.2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego.

2.3. Zamawiający zapłaci WYKONAWCY kary umowne za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym odbiór miał zostać zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. WYKONAWCA nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności

wynikających lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7. **Postanowienia końcowe**

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozpatrywane z odpowiednim zastosowaniem postanowień Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany opisane powyżej bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisów obu stron oraz nie mogą być sprzeczne w treści złożonej oferty przez WYKONAWCĘ.

§ 8. **Załączniki do umowy**

Oferta WYKONAWCY z dnia …………………r. określająca przedmiot i wartość przedmiotu umowy. Wszelkie powołane w umowie załączniki, wymienione w tym paragrafie, stanowią jej integralną część.

§ 9. **Klauzula RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej RODO informuję że:

* 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku przy ulicy Parkowej nr 5.
	2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Instytut Dendrologii PAN ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik lub pocztą elektroniczną na adres email: iod.idpan@man.poznan.pl.
	3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający
	na Zamawiającym.
	4. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
	5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
	6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
	z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
	7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	8. Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

* 1. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 10. **Egzemplarze umowy**

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA**

Zał. nr 3

 do ogłoszenia o zamówieniu z 17.05.2021 r.

……………………………………………………………………..

Pieczęć adresowa firmy DOSTAWCY

**Oświadczenie**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant WYKONAWCY, że /**spełniamy – nie spełniamy**/\* warunki udziału
w postępowaniu w ten sposób, że:

/**Posiadamy – nie posiadamy**/\* uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności;

/**Posiadamy – nie posiadamy**/\* niezbędną wiedzę i doświadczenie;

/**Dysponujemy – nie dysponujemy**/\* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /**za­pewniającej – nie zapewniającej**/\* wykonanie zamówienia.

………………………………………………………

 (Miejsce i data)

....................................................................................

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)

do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

Wykonawcy, składania oświadczeń w jego imieniu

\* - niepotrzebne skreślić

Zał. nr 4

 do ogłoszenia o zamówieniu z 17.05.2021 r.

**POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ**

Niniejszym potwierdzamy, że

Pan/Pani……………………………………………………………………………………………….

Jako przedstawiciel firmy ……………………………………………………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………

Odbył wizje lokalną w dniu ……………………………… w celu zapoznania się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia na „Modernizacja stanowiska do hodowli in vitro oraz komór klimatycznych” w Instytucje Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku przy ulicy Parkowej 5 w Kórniku.

…………………………… ………………………………………………………….

 *Miejscowość i Data Podpis i pieczęć Zamawiającego*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy) …………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*...................................................................................................................*

**oświadczamy, że**

dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

......................................... ……………………………………………

*Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

 *…………………………………………………...*

 *Pieczęć firmowa Wykonawcy*

Zał. nr 5

 do ogłoszenia o zamówieniu z 17.05.2021 r.

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej RODO informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku przy ulicy Parkowej nr 5.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Instytut Dendrologii PAN ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik lub pocztą elektroniczną na adres email: iod.idpan@man.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.
4. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 ROD O względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.